## Arkusz1
Załącznik nr 3
L.p. | Asortyment | Wymagane parametry | Sposób oceny | Parametry oferowane (Potwierdzenie w dokumentach) | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat stawka % kwota | wartośc brutto
Myjnia dezynfektor z zasilaniem elektrycznym |  |  |  |  | 1 szt.
1 | Producent | TAK | Bez punktacji
2 | Nazwa-model/typ | TAK | Bez punktacji
3 | Kraj pochodzenia | TAK | Bez punktacji
4 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub nowszy | TAK | Bez punktacji
5 | Świadectwo rejestracji lub zgłoszenie, cert. CE | TAK | Bez punktacji
6 | Myjnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego. | TAK | Bez punktacji
7 | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. | TAK | Bez punktacji
8 | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory. | TAK | Bez punktacji
9 | Ergonomiczna wysokość stolika do załadunku i rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 650÷850 mm. | TAK, podać | Bez punktacji
10 | Wymiary urządzenia: - szerokość: maksymalnie 65 cm, - głębokość: maksymalnie 70 cm, - wysokość: maksymalnie 200 cm. | TAK, podać | Bez punktacji
11 | Pojemność komory: - 10 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych ze standardem DIN 1/1. | TAK, podać | Bez punktacji
12 | Ogrzewanie komory elektryczne. | TAK | Bez punktacji
13 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | TAK | Bez punktacji
14 | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | TAK | Bez punktacji
15 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | TAK | Bez punktacji
16 | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | TAK | Bez punktacji
17 | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK | Bez punktacji
18 | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | TAK | Bez punktacji
19 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK | Bez punktacji
20 | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi sterylizatorami w Komputerowy System do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. | TAK | Bez punktacji
21 | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu oraz urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK | Bez punktacji
22 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK | Bez punktacji
23 | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. | TAK, podać | Bez punktacji
24 | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 20 znaków graficznych. | TAK, podać | Bez punktacji
25 | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - (drukarka po stronie rozładowczej). | TAK | Bez punktacji
26 | Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. | TAK | Bez punktacji
27 | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK | Bez punktacji
28 | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | TAK | Bez punktacji
29 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | TAK | Bez punktacji
30 | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 10, w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. | TAK, podać | Bez punktacji
31 | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych. | TAK | Bez punktacji
32 | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. | TAK | Bez punktacji
33 | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | TAK | Bez punktacji
34 | Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła) lub układ recyrkulacji powietrza suszącego. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
35 | Energooszczędny kondensator oparów z powietrza usuwanego nie wykorzystujący wody. | TAK | Bez punktacji
36 | Silniki suszarki bezszczotkowe. | TAK | Bez punktacji
37 | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
38 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | TAK | Bez punktacji
39 | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | TAK | Bez punktacji
40 | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń nie wymagający użycia narzędzi. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
41 | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | TAK | Bez punktacji
42 | Zasilanie elektryczne 3N 400V, 50 Hz, moc maksymalna 10 kW (+/-10%), zabezpieczenie elektryczne max. 16 A | TAK, podać | Bez punktacji
43 | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
44 | Ilość pojemników na detergenty lub zbiorników dziennych Centralnego Systemu dozowania do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po min. 5 l każdy. | TAK | Bez punktacji
45 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK | Bez punktacji
46 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty. | Bez punktacji
47 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty. | Bez punktacji
48 | Walidacja instalacyjna i operacyjna urządzenia. | TAK | Bez punktacji
49 | Walidacja procesowa wybranych dwóch programów z wsadem. | TAK | Bez punktacji
Wyposażenie myjnii dezynfektora:
50 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. W przypadku braku możliwości demontażu poziomów, należy dostarczyć dodatkowo wózki wsadowe: - 2 poziomowy - 3 poziomowy Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Ilość - 1 szt. | TAK | Bez punktacji
51 | Stojak do mycia obuwia ustawiany na wózku narzędziowym, pojemność co najmniej 14 par. Ilość - 1 szt. | TAK | Bez punktacji
52 | Taca narzędziowa przeznaczona do transportu narzędzi skażonych. Taca wykonana z siatki ze stali nierdzewnej. Taca spełnia wymagania procesów automatycznego mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Wymiary (dł./szer./wys.) 450x340x70mm (+/- 10mm). Ilość - 10 szt. | TAK | Bez punktacji
53 | Taca narzędziowa przeznaczona do transportu narzędzi skażonych. Taca wykonana z siatki ze stali nierdzewnej. Taca spełnia wymagania procesów automatycznego mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Wymiary (dł./szer./wys.) 340x250x70mm (+/- 10mm). Ilość - 10 szt. | TAK | Bez punktacji
54 | Koszyczek z drobnej siatki przeznaczony do transportu bardzo małych i delikatnych skażonych narzędzi chirurgicznych. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej. Koszyczek spełnia wymagania procesów automatycznego mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych. kosz posiada zatrzaskowe zamykanie pokrywy. Koszyk wyposażony w pokrywę, zamykaną drucianym zamknięciem. Wymiary (dł./szer./wys.) 220x150x50mm (+/- 10mm) Ilość - 6 szt. | TAK | Bez punktacji
Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu dla oferowanego urządzenia. |  |  |  |  | 1 kpl.
55 | W skład systemu wchodzi minimum: oprogramowanie umożliwiające podłączenie sterowników oferowanych urządzeń oraz niezbędne wyposażenie komputerowe o parametrach niezbędnych dla oferowanego systemu: - komputer, - klawiatura bezprzewodowa, - mysz komputerowa bezprzewodowa, - monitor o przekątnej min. 21’, - kolorowa drukarka laserowa, format wydruku A4 - UPS dla proponowanego zestawu komputerowego, Oprogramowanie musi zapewniać komunikację w języku polskim, rejestrację parametrów procesu w czasie rzeczywistym, podgląd stanu bieżącego urządzenia podczas pracy lub przestoju, informacje statystyczne rodzaju przeprowadzonych procesów oraz ilości przeprowadzonych procesów prawidłowych oraz nieprawidłowych. | TAK | Bez punktacji
Warunki Gwarancji
56 | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać | Bez punktacji
57 | Podjęcie działań serwisowych od momentu zgłoszenia awarii (czas reakcji rozumiany jako minimum zdiagnozowanie usterki) maksymalnie 48 godzin (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak, podać | Bez punktacji
58 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. | Tak, załączyć autoryzację | Bez punktacji
59 | Lokalizacja najbliższego punktu serwisowego nie dalej niż 50 km. Podać adres oraz kontakt. | Tak | Bez punktacji
60 | Maksymalny czas usunięcia awarii 72 godziny (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak, podać | Bez punktacji
61 | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak, podać | Bez punktacji
62 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy | Tak, podać | Bez punktacji
RAZEM
UWAGA: 1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty. 2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona. 3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 4. Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w oryginalnych drukowanych materiałach informacyjnych producenta (wymienionego w certyfikatach) oferowanego urządzenia lub inny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w języku angielskim, a w języku polskim w oryginale lub tłumaczeniu poświadczone za zgodność z oryginałem), załączonych do oferty. Wykonawca musi w kolumnie PARAMETR OFEROWANY wskazać nr strony oferty, na której zamieszczono potwierdzenie parametru, a w dokumencie podkreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę.