## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 4
WARTOŚĆ OFERTY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PEŁNY NR KATALOGOWY | KRAJ PRODUCENTA I JEGO NAZWA | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NR I DATA WAŻNOŚCI ŚW. DOPUSZCZENIA | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Stabilizatory międzykolczyste - dynamiczne |  |  |  | 20 | szt
2 | wsuwany półsztywny impalnt miedzytrzonowy |  |  |  | 40 | szt
3 | system do dynamicznej korekcji deformacji kregosłupa |  |  |  | 20 | szt.
| RAZEM | [8 empty] | 0
OPISY
POZYCJA 1 TABELI
płósztywny ( dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych
• stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących;
• otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń;
• dostępny w dwóch różnych odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej;
• dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm;
• możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach;
• możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa;
• stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego;
• stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach
Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów coflex zawiera:
• indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu;
• narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją;
• narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu;
Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów jest dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.
POZYCJA 2 TABELI
wsuwany półsztywny implant międzytrzonowy, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych:
• implant jednoczęściowy osadzany w przestrzeni międzytrzonowej bez dodatkowych elementów mocujących;
• anatomiczny kształt implantów odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia implantu;
• rozmiary implantów: długość od 10 mm do 16 mm, szerokość: od 12 mm do 18 mm, wysokość od 5 mm do 7 mm;
• implanty otwarte od przodu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń;
• obecność na powierzchniach stycznych implantów ostrych karbów poprzecznych zapobiegających wysuwaniu się z przestrzeni międzytrzonowej;
• implanty wykonane ze stopu tytanowego;
• implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach
Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów zawiera próbniki oraz narzędzia do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości implantów o następujących parametrach:
• proste (bez krzywizny bądź łamania);
• wprowadzane i łączone od przodu z implantem (nie z boku);
• z ogranicznikiem umożliwiającym osadzenie implantu na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej;
Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów jest dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.
POZYCJA 3 TABELI
system do dynamicznej korekcji deformacji kręgosłupa.
Niskoprofilowy system modularny, umożliwiający korekcję deformacji kręgosłupa.
Podstawowym elementem systemu jest funkcjonalnie dynamiczny stabilizator służący do etapowego leczenia operacyjnego progresujących deformacji kręgosłupa w okresie młodzieńczym
• zestaw operacyjny zawiera elementy do utworzenia konstrukcji lamina-lamina;
• rozszerzalna konstrukcja implantów dystrakcyjnych na zasadzie kontrolowanego systemu zapadkowego na wewnętrznej zębatce;
• implanty dystrakcyjne dostępne 65 - 85 mm, stopniowanie co 5 mm;
• śruby transpedikularne o cylindrycznym gwincie i stożkowym rdzeniu umożliwiające wieloosiowe połączenie z implantami dystrakcyjnymi;
• długość śrub w przedziale 35 - 50 mm, stopniowanie co 5 mm;
• średnica śrub w trzech zakresach: 4,5 mm; 5,5 mm i 6,5 mm;
• blokowanie przy pomocy pojedynczych nakrętek blokujących, gdzie optymalna siła docisku uzyskiwana jest przy użyciu klucza dynamometrycznego;
• możliwość dynamicznych połączeń przy wykorzystaniu elementów składowych systemu;
• wszystkie elementy składowe wykonane ze stopu tytanowego
• wszystkie implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach;
Zestaw instrumentarium do dynamicznej korekcji deformacji kręgosłupa jest dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.
Skład podstawowego zestawu do zaopatrzenia dwupoziomowego kręgosłupa lędźwiowego: 1 dystraktor, 2 śruby transpedikularne.
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | Punktacja przyznana
1 | 5 dni robpczych | 0 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | 2 dni robocze | 30 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawcabedzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców