## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 4
WARTOŚĆ OFERTY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PEŁNY NR KATALOGOWY | KRAJ PRODUCENTA I JEGO NAZWA | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NR I DATA WAŻNOŚCI ŚW. DOPUSZCZENIA | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | system tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo -ledźwiowym
skład kompletu:
| śruba |  |  |  | 800 | szt
| bloker |  |  |  | 800 | szt
| pręt |  |  |  | 200 | szt
| pręt Cocr |  |  |  | 100 | szt
| poprzeczka |  |  |  | 20 | szt
2 | tytanowe klatki międzytrzonowe |  |  |  | 100 | szt
RAZEM
OPIS
System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17mm do 99mm Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. W skład kompletu wchodzi: śruba – 4 szt bloker –– 4 szt pręt – 2 szt poprzeczka –– 1 szt
Tytanowe klatki miedzytrzonowe - Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, W zestawie narzędzia takie jak retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów.
................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | Punktacja przyznana
1 | 5 dni robpczych | 0 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | 2 dni robocze | 40 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawcabedzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców